| 1. Quién | 2. Cuándo |  |
| --- | --- | --- |
| La tarea de lavado la realiza el personal auxiliar de la División Aguas Residuales y el acondicionamiento es realizado por los Laboratoristas y Laboratoristas Técnicos de la División. |  | Cuando exista material para lavar y acondicionar. |
| 3. Dónde |  |  |
| En el lugar destinado al lavado y acondicionamiento de material de la División. |  |  |
| 4. Condiciones necesarias |  |  |
| El personal debe vestir túnica, guantes y lentes de protección. Debe contar con los materiales necesarios para realizar la tarea: - Agua potable. - Agua destilada. - Agua desionizada. - Detergente. - Termodesinfectadora. |  |  |
| 5. Descripción de las actividades / Desarrollo |  |  |
| - LAVADO DE BOTELLAS PARA MUESTREO QUÍMICO Y AMONIO: Las botellas que se utilizan para la extracción de muestras de aguas residuales son de plástico o eventualmente de vidrio de 1L de capacidad y deberán, previo a su lavado y acondicionado, ser vaciadas. Se seguirá luego, con el siguiente procedimiento de lavado : - LAVADO MANUAL: - Enjuagar con agua de la canilla tres veces agitando vigorosamente y con el frasco tapado. - Lavar con agua y detergente. - Enjuagar con agua de la canilla hasta remoción del detergente, o sea hasta ausencia de espuma, no menos de 5 veces. - Poner a escurrir. - Tape las botellas. |  |  |
| - LAVADO CON TERMODESINFECTADORA MIELE G 7883 : - Ubique las botellas en el carro de la lavadora - Llenar el recipiente del jabón alcalino. - Cargue el recipiente de agua destilada o desionizada hasta el tope (25L) - Verifique la existencia del detergente de enjuague en el recipiente respectivo. - Cerrar la puerta de la lavadora y seleccione el programa de lavado Vario TD. - Apriete el botón de encendido - Si se enciende la luz indicadora de la falta de sal, detenga el lavado y complete el recipiente correspondiente. - Permita escurrir el agua de lavado y tape las botellas. - LAVADO DE MATERIAL DE LABORATORIO: 2.1 Se aplica para el lavado de matraces, balones,vasos de bohemia, probetas. - Vaciar el contenido en la pileta. - Enjuagar con agua de la canilla tres veces. - Lavar con agua y detergente. - Enjuagar con agua de la canilla hasta remoción del detergente, o sea ausencia de espuma, no menos de 5 veces. - Enjuagar tres veces con agua destilada. - Colocar en el escurridor para permitir eliminar el agua. 2.2 Se aplica para el lavado de tapones,cápsulas y varillas de vidrio, y pipetas. - Enjuagar con agua de la canilla. - Sumergir en recipiente con agua y detergente. - Enjuagar con agua de la canilla para eliminar el jabón. - Enjuagar con agua destilada tres veces. - Los tapones y las cápsulas dadas vueltas, se ubican en el escurridor. 2.3 Se aplica para el lavado de pipetas. - Las pipeta sucias se ubican en un recipiente con hipolorito de sodio - Se enjuagan con agua de la canilla. - Sumergir en recipiente con agua y detergente - Enjuagar con agua de la canilla para eliminar el jabón. - Enjuagar con agua destilada tres veces. - Se colocan en los portapipetas para escurrir. 3. LAVADO DE FRASCOS PARA MUESTREO DE NITRÓGENO KJELDHAL - Se lava con solución de detergente. - Se enjuaga con agua de grifo. - Se deja durante toda la noche con solución de H2SO4 al 10%. - Se enjuaga con agua de grifo y después con agua destilada. - Alternativamente se lava en termodesinfectadora. 4. LAVADO DE FRASCOS PARA MUESTREO DE FÓSFORO Se lavará todo el material de vidrio con HCl al medio caliente y se enjuagará bien con agua destilada.Es conveniente, si el frasco no se usará inmediatamente, dejarlo sumergido en agua con unas gotas de HCl al medio enjuagándolo con H2O destilada. |  |  |
| - ACONDICIONAMIENTOS DE ENVASES - BOTELLAS DE 1L PARA MUESTREO QUÍMICO Se acondiciona las botellas lavadas sin agregado de reactivos químicos - FRASCOS PARA MUESTREO DE NITRÓGENO KJELDHAL DE PLÁSTICO O VIDRIO DE 1L Son frasco de plástico ó de vidrio de por lo menos un litro de capacidad, al cuál se le adiciona 1.0 ml de Ácido sulfúrico concentrado/L, para obtener un pH < 2. - FRASCOS PARA MUESTREO DE AMONIO Son frascos de plástico ó de vidrio de 100mL a 200mL de capacidad, al cuál se le adiciona 0.3 ml de Ácido sulfúrico concentrado/L, para obtener un pH < 2. - FRASCOS PARA MUESTREO DE FÓSFORO Son frascos de vidrio 500 mL de vidrio color ámbar o verde, al cuál se le adiciona 0,5 mL de HCl al ½ de concentración. |  |  |
| 6. Resultado esperado |  |  |
| Material visualmente limpio, sin partículas adheridas, ni manchas. |  |  |
| 7. Anomalías y formas de resolverla |  |  |
| En el caso de detectarse suciedad ( partículas, manchas ) se procederá a repetir el procedimiento de lavado. |  |  |
| 8. Anexos |  |  |
| No aplica |  |  |
| 9. Naturaleza de la revisión |  |  |
| Punto 4. Se agrega agua desionizada al listado. Punto 5.1.2.3 se agrega agua desionizada. Se agrega punto 5.3.5. Punto 5.6, se modifica volumen de acido sulfúrico para los frascos de nitrógeno kjeldhal. |  |  |